濉溪县医院高频电刀采购项目采购需求

预算价9.6万元，共6把。

- 仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。

- 2、输出功率：标准模式

单极纯切：350W（500Ω）

单极混一：250W（500Ω）

单极混二：200W（500Ω）

单极混三：120W（500Ω）

标准模式          ★ 柔和模式

单极电凝：120W（500Ω）     120W（500Ω）

标准模式          ★ 宏模式

双极电凝：50W（100Ω）      80W（200Ω）

3、纯切：小功率设定时，可精确无热损伤切割，如整形、切痂等。较大功率设定时（80W-180W），可适用于泌尿外科、妇产科汽化电切手术。

4、混切：切割的同时具有凝血作用。

5、单、双极≥350W，电刀在较低功率设定的情况下可达到高效的切割、凝血效果。如在泌尿外科的汽化电切手术中只要设定180W左右的功率即可达到满意的汽化电切效果。

6、除了用于脑外、骨科的标准双极凝模式外，为腔镜外科设计的独特的双极电切模式，可实现在腔镜外科手术中双极电切、电凝的高效、安全。

7、除了用于普外的标准双极凝模式外，为腔镜外科设计柔和的单极凝血模式，可在薄壁组织的电凝中预防穿孔事故。

8、装有被全球临床应用证实安全的质量型中性极板，可有效预防极板烫伤事故的发生。

9、★双电刀笔控制，能同时进行2台手术。