脑循环功能障碍治疗仪采购需求

一、技术参数

★1、仪器治疗功能要求：不少于缺血性脑血管病、神经衰弱、脑损伤性疾病三种治疗模式，根据患者病情可选，磁疗，穴位按摩，耗材精华三效合一

★2、治疗帽；顶部≥176个按摩点、配备眼罩、≥6个螺旋电磁头建立磁疗立体网

3、输出路（线）数：双路输出，单独操作

4、定时功能：10-30分钟范围内设定时间

5.磁疗功能

治疗强度≥2档，弱档3mT-9 mT ，强档10 mT -17 mT ；磁场频率50Hz±2%。

6.振动功能

振动强度≥4档可调（关、弱、中、强），四档对应的驱动电压脉冲峰值分别为0V、10V、16V、27V，精度±30%。振动频率≥4档可调（关、弱、中、强），四档对应的频率分别为0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，精度±30%。

7.工作条件：

工作环境：温度5℃～40℃；相对湿度：≤85%；

大气压力：86Kpa～106Kpa

电源电压：交流电压220V±10%；电源频率：50Hz±1Hz

8.质保

不少于二十四个月整机原厂免费质保

二、评分办法

| 指标、分值 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （70分） | 技术参数响应 （28分） | 评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 综合性能及先进性（15分） | 评标委员会成员根据各投标人所投设备的品牌、市场美誉度、技术综合性能、性价比、先进性等进行评审。 按五个等级评分，满分15分：优秀15分，良好11分，较好7分，一般3分，差0分。 |  |
|  | 售后服务（10分） | 对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。 按五个等级评分，满分10分：优秀10分，良好8分，较好6分，一般4分，差0分。 |  |
|  | 质量保证期 （7分） | 在满足招标文件要求的得基本分3分（以核心产品为准）,每增加1年免费质保加3.5分,满分7分。 |  |
|  | 产品业绩 （10分） | 提供自 2018年 1 月 1 日起，公立医院，所投产品的业绩合同，每提供一个得 2 分,最多得 10 分。（备注：以上证明材料通过制作投标文件系统上传，业绩合同日期以签订时间为准。否则不得分） |  |
| 价格分 （30分） | 投标报价 （30分） | 要求如下： ①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价 ②投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×30%×100； ③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。 |  |